ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего     профессионального образования

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО»

Биологический факультет

Кафедра физиологии и биохимии человека и животных

Л.В. Ошевенский  Н.Г. Преснухина

Е.П. Лобкаева Т.И. Елисеева

Под редакцией проф. В.Н. Крылова

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ

(методы и схема устройства)

Методическое пособие

Курс:

Физиология человека и животных

Раздел:

Физиология клеточных мембран

Нижний Новгород

2005

В пособии представлена методика и схема телеметрического устройства для регистрации электрофоретической подвижности эритроцитов и расчета ее показателей при  изучении функционального состояния клеточных мембран структур организма в норме и при действии раздражителей.

Пособие предназначено для студентов старших курсов и аспирантов биологических и медицинских специальностей при изучении гомеостаза организма человека и животных.

Авторский коллектив с благодарностью примет все критические замечания и конструктивные предложения, которые будут использованы  с целью улучшения учебно-методической работы.

Печатные, оригинальные работы, используемые при оформлении пособия печатаются с разрешения авторов.

Адреса для связи: E – mail    kfg@bio.unn.ru

olv@bio.unn.ru

тел.    (8312) 652303

656123

Рецензент: конд. биол. наук, доцент В,А. Калинин

Электрокинетические методы прижизненного исследования клеток

Живые клетки являются сложным объектом для исследования. Многие методики, широко применяемые для фиксированных препаратов, совершенно неприемлимы для живых объектов т.к. могут разрушить клетку или изменить ее метаболизм (например, электронная микроскопия). При работе с различными биологическими молекулами широко применяют электрофорез. Это явление открыто русским ученым Ф. Ф. Рейссом в 1807 году. Распространение этот метод получил после того, как были усовершенствованы методы электрофореза, в частности, предложены оптические методы регистрации подвижной границы в жидких средах, и начали использоваться в качестве носителя бумага, гели и порошки. В результате расширилась область применения метода электрофореза, и он  в настоящее время успешно используется для исследования самых различных биологических объектов.

----В последнее время этот метод используется для прижизненного изучения клеток различных организмов. Живые клетки, так же как и высокомолекулярные вещества организма, при физиологическом значении рН несут на своей поверхности избыточный отрицательный заряд, который образуется вследствие диссоциации ионогенных, преимущественно кислотных, групп клеточной мембраны. Электрический заряд клеток играет важную роль в газообмене, адсорбции веществ из внешней среды, образовании структуры клеточных скоплений и во всех остальных физиологических проявлениях жизни.

----В отличие от высокомолекулярных веществ электрокинетическое движение клеток происходит по несколько   другим принципам.

----Прежде всего любую клетку можно рассматривать как конгломерат биологических молекул, в основном представленных в виде диполей. На частицу, находящуюся в электрическом поле с напряженностью Е, действует сила F = QE, которая и приводит к движению этой частицы. Если поместить клетку в электрическое поле, то на каждый диполь будет действовать электрофоретическая сила. Суммарная сила приводящая к движению клетки складывается из отдельных электрокинетических сил. В этом отношении клетки не отличаются от крупных молекул (ДНК, белки).

----Однако, для клеток характерны особые свойства, например двойной электрический слой (ДЭС), который окружает клетку и легко смещается во внешнем электрическом поле.

Первая теория строения ДЭС была развита Гельмгольцем; в представлении Гельмгольца двойной электрический слой подобен плоскому конденсатору, внутренняя обкладка которого находится в твердой фазе, а внешняя – в жидкости параллельно поверхности ядра на расстоянии порядка диаметра иона. Потенциал электрического поля φ внутри ДЭС  в этом случае линейно уменьшается с увеличением расстояния от поверхности r (рис.1а).

Рис. 1  Строение ДЭС: а) – по Гельмгольцу, б) – по Гуи, в) – по Штерну. Вверху – схема расположения противоионов, внизу – зависимость потенциала от расстояния.

Позднее Гуи предложил другую модель, согласно которой противоионы, благодаря тепловому движению, образуют вблизи твердой поверхности ядра диффузную ионную атмосферу. Уменьшение электрического потенциала ДЭС φ с увеличением расстояния r в этом случае происходит нелинейно (рис. 1б).Предложенная Штерном модель строения ДЭС объединяет ранние модели, учитывая как адсорбцию противоионов, так и их тепловое движение. Согласно этой модели, являющейся в настоящее время общепринятой, часть противоионов находится на расстояниях порядка диаметра иона от поверхности ядра, образуя т.н. слой Гельмгольца (адсорбционный слой противоионов), а другая часть образует диффузный слой (т.н. слой Гуи). Потенциал диффузной части двойного электрического слоя называют электрокинетическим потенциалом (рис.1в). Электрокинетический потенциал обычно обозначают греческой буквой ζ (дзета) и называют поэтому дзета-потенциалом. Поскольку ζ-потенциал пропорционален заряду коллоидной частицы, агрегативная устойчивость золя пропорциональна его величине.----Клетки, которые находятся в электролите, благодаря наличию на своей поверхности электрического заряда притягивают противоины из окружающей среды, которые стремятся приблизиться к ионизированным группам клеточной мембраны за счет межмолекулярного взаимодействия. Временные связи, образованные электростатическим притяжением, полярные, ненаправленные и ненасыщаемые. Это означает, что клетка, имеющая на своей поверхности определенный заряд, стремится притянуть все противоположные по знаку частицы, присутствующие в растворе, но диффузия и тепловое движение молекул не позволяет образовываться большим скоплениям противоионов вокруг клетки. В то же время вблизи поверхности клетки сила электростатического притяжения преобладает и противоионы и диполи воды образуют, так называемый, двойной электрический слой.

---- Таким образом, двойной электрический слой коллоидных частиц или клеток формируется под влиянием двух противоположно действующих сил - электростатического притяжения и теплового движения ионов. Электростатические силы стремятся сосредоточить возможно большее количество противоионов вблизи заряженной поверхности клетки, а молекулярное тепловое движение способствует их равномерному распределению во всем объеме суспензирующей среды. В результате действия этих двух противоположно направленных сил вокруг частицы или клетки ионы статически распределяются так, что вблизи поверхности клетки число противоположно заряженных ионов в среднем во времени будет больше, а число одноименно заряженных - меньше, чем в окружающей среде, в которой их концентрации равны.

----Следовательно, вокруг частицы или клетки образуется ионная атмосфера с избыточным диффузным зарядом, который является наружной обкладкой двойного слоя. Наиболее высокая плотность электрического заряда двойного слоя вблизи поверхности клетки, при удалении от нее в глубину раствора плотность заряда постепенно уменьшается до нуля.

----Толщина двойного электрического слоя клетки зависит от ионной силы суспензирующего раствора. При высокой ионной силе раствора двойной электрический слой клетки сжимается, приближаясь по своей структуре к слою Г. Гельмгольца - Ж. Перрена, а при низкой ионной силе он увеличивается, соответствуя диффузному слою М. Гуи - О. Штерна.

----Например, если ионная сила раствора 0,145 (величина ионной силы плазмы крови человека), - толщина двойного слоя эритроцитов равна 8 А, то при уменьшении ионной силы в 10 раз, т. е. до 0,0145, толщина двойного слоя увеличивается до 25 А.

----Если поместить клетку в однородное электрическое поле с постоянными знаками электродов, то оно приведет к деформации двойного электрического слоя (на рис. 1а)

Рис.2  Состояние заряда клетки, помещенной в электрическое поле.

----Как правило, частица и окружающая ее среда различаются по электрическим характеристикам (т.е. по проводимости и диэлектрической константе). Это различие проявляется при воздействии на суспензию электрического поля. На границе раздела двух фаз скапливаются наведенные электрические заряды, которые стремятся уменьшить различия в электрических характеристиках частицы и среды. Впервые этот эффект описали Максвелл и Вагнер (Maxwell, J. C. (1891) A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd. ed., Vol.1, Ch.ix, Clarendon Press, Oxford; Wagner, K. W. (1914) Archiv. Elektrotechnik 2, S.371-389). На  рис. 2б  показана вынужденная поляризация, вызванная различием электрических характеристик клетки и окружающей ее среды.

----Смещение двойного электрического слоя и образование Максвелл-Вагнеровского заряда на разделе фаз придают клетке свойства электрического диполя. Его величина очень большая в сравнении с таковой обычных диполей, образующихся на молекулах разных видов. Это объясняется большим расстоянием между противоположно заряженными концами клетки. Даже если разделенный заряд невелик, дипольный момент достигает огромных величин. Например, если разделенный заряд q эквивалентен всего лишь заряду одного электрона (1,6022х10-19 Кл), тогда для клетки с диаметром 5 микрон дипольный момент будет около 2,5x105 дебай (для сравнения молекула воды имеет всего 1,84 дебай)

----Для случая, показанного на рис.2, численное значение наведенного дипольный момента задается  следующей формулой: ----m = qD, где q разделенный заряд, D диаметр частицы.

----Эта особенность делает клеточный электрофорез очень быстрым, что позволяет наблюдать  электрокинетические эффекты   в световой микроскоп. Однако  однонаправленные быстрые перемещения клеток в поле зрения микроскопа малоинформативны, т.к. измерение скорости перемещения  при этом затруднено. Для устранения этих недостатков применяют видоизменения клеточного электрофореза.

---Диэлектрофорез - движение частиц в неоднородном электрическом поле. Электрофорез применяется в основном для медленного разделения биологических молекул в однородном электрическом поле. Клеточный электрофорез происходит быстрее по времени и разделение клеток по каким-либо характеристикам затруднено, т.к. все клетки в результате воздействия однородного электрического поля перемещаются к соответствующему электроду. При этом используют электроды различной формы, которые создают неоднородное электрическое поле. В простейшем случае это могут быть электроды пластинчатой и игольчатой формы. У игольчатого электрода формируется поле большей напряженности, а у пластинчатого - меньшей. Индуцированный диполь (клетка) в неоднородном поле ведет себя по-разному в зависимости от своих электрических характеристик.

(а)                                                      (б)

Рис. 3 Состояние заряда клетки, помещенной в электрическое поле.

На рисунке 3  показаны две частицы в неоднородном электрическом поле. Поляризуемость первой частицы больше, чем окружающей ее среды. При взаимодействии с полем возникает результирующая сила которая сдвигает клетку в сторону большей напряженности поля (т.е. к игольчатому электроду). В отличие от второй частицы, которая менее поляризуема и смещается в сторону меньшей напряженности поля (т.е. к пластинчатому электроду).

----Этот эффект объясняется следующим. Липидный бислой, который составляет мембрану клетки, можно представить в виде плоского жидкостного конденсатора. Его пластины - это слои липидов, которые имеют некоторое сопротивление. Весь конденсатор имеет некоторую емкость и характеризуется определенным емкостным сопротивлением. Если живую клетку поместить в электрическое поле, то неповрежденная мембрана представляет собой барьер для проникновения поля внутрь клетки (эта ситуация показана на рис 3б). Вклад в общий дипольный момент, в большей степени, вносит смещение двойного электрического слоя вокруг клетки. В результате дипольный момент клетки совпадает с направлением поля. Как известно, одноименные полюса отталкиваются, следовательно электроды, формирующие электрическое поле, будут создавать силы отталкивания для диполя. Но благодаря различиям в конфигурации электродов силы отталкивания не уравновешиваются и направление движения диполя будет из области высокой напряженности поля в область низкой напряженности. т.е. к пластинчатому электроду, против направления силовых линий поля.

----Если клетка мертвая или имеет меньшее емкостное сопротивление мембраны (как правило это случается при повреждении мембраны, например вирусами), то поле может свободно проникать внутрь клетки (эта ситуация рассмотрена на рис.3а). Цитоплазма клетки обычно содержит больше солей и веществ, следовательно. ее проводимость больше, чем у окружающей среды. Электрическое поле, проникая в более проводящую среду, сильно поляризует такую клетку и общий дипольный момент противоположен полю. Затем, как и в первом случае, этот вызванный диполь притягивается к соответствующим электродам, но поскольку форма их различна, то направление движения определяется полем большей напряженности. В результате мертвые клетки движутся по направлению электрического поля.

----Применение электродов различных форм эффективно при разделении смеси частиц. На рис. 4 показаны электроды для диэлектрофореза, которые применяются при исследованиях различных частиц и клеток в Университете Глазго.

1                                                           2

Рис. 4.  Электродные сетки для электрофореза: 1 - зубчатая электродная сетка, 2 - gильчатая электродная сетка  (Электроды изготовляются с величиной Х порядка 1-100 микрометра).

----Наиболее простые примеры использования данного метода (для разделения смеси клеток):

----1. Бактерии делятся на Грамм-положительные и Грамм-отрицательные. Грамм-положительные бактерии имеют очень толстую клеточную стенку (до 50% объема клетки). Она построена из пептидогликанов и тейхоевых кислот, которые образуют подобие сетки. Грамм-отрицательные бактерии более совершенны. Их главное отличие - полное отсутствие тейхоевых кислот в клеточной оболочке, которая построена главным образом из липидов и белков. Строение и состав оболочек определяет их электрические свойства. Как правило (но не всегда), клеточные стенки Гр(-) бактерий имеют меньшую проводимость, чем Гр(+). Это свойство может быть использовано при разделении смеси бактерий.

----2. Во многих отраслях медицины и биотехнологии возникает необходимость разделения живых и мертвых клеток. Живые клетки имеют неповрежденные мембраны и обладают способностью поддерживать гомеостаз внутренней среды за счет избирательного поглощения ионов. Мертвые клетки имеют поврежденные или деградированные мембраны которые свободно пропускают ионы внутрь и тем самым приближают электрические характеристики клеток к таковым внешней среды. Эти различия в свойствах позволяют разделять клетки с помощью диэлектрофореза. На рис. 5 показано разделение клеток при диэлектрофорезе с использованием зубчатых электродов.

Рис. 5 Положение клеток при диэлектрофорезе с использованием зубчатых электродов.

----Разделение клеток. Клетки с большей проводимостью сосредоточиваются в областях с высокой напряженностью поля, образуя скопления в виде бус (например Гр(+) бактерии, мертвые клетки). Клетки с меньшей проводимостью сосредоточиваются в областях с низкой напряженностью поля, образуя при этом характерные дельтовидные скопления (например Гр(-) бактерии, живые клетки). В данном случае преимуществом зубчатых электродов является возможность дальнейшего разделения клеток с помощью обычного промывания электродной сетки.

----Электроротация - вращение частиц в однородном знакопеременном ротационном электрическом поле.

----Для создания ротационного поля необходимо как минимум 4 электрода, расположенных крестообразно как показано на рис. 5

Рис. 6 Составной электрод для электроротации. Электрод изготавливается с величиной Х - 6 мкм, Y - 2 мкм

----На противоположно расположенные электроды подается знакопеременное напряжение, как и при знакопеременном клеточном электрофорезе, при этом на смежные электроды подается такое же напряжение, но со сдвигом фаз в 90о. В результате создается ротационное электрическое поле которое вызывает крутящий момент на частице в соответствии с формулой:

----Формула показывает, что вращающий момент зависит только от вектора электрического поля и не зависит от градиента напряженности. Абсолютное значение разницы фаз между искусственным диполем (m) и вектором напряженности электрического поля (E) определяет абсолютное значение вращающего момента, достигая максимума при различии фаз в 90о и минимума при 0о. Таким образом частица находясь в ротационном электрическом поле будет поворачиваться в противофазе с полем. Физическое объяснение этого  неправильного результата  дается на рис.7

Рис. 7 Вращающий момент частицы в ротационном электрическом поле

----Электроротация используется для выяснения электрических характеристик клеток. Эти характеристики зависят от внешних воздействий и по их изменению можно судить о физиологическом состоянии клетки. Например, для биологического тестирования загрязненности воды. Если поместить клетку в неблагоприятную для нее среду, то клетка отвечает на это изменением метаболизма. Т.к. метаболические реакции протекают на мембранах, то изменение их свойств приведет к изменению искусственного дипольного момента, что повлияет на характер движения клеток в ротационном поле. Явление электроротации можно использовать для выяснения специфичности белков, антител и других биологических молекул. Так называемый электроротационный тест основан на различных электрокинетических характеристиках исследуемых частиц. На рис.8 показаны графики ротации частиц из пенопласта,  покрытых исследуемыми

белками.

.

Рис. 8 1-частицы покрытые белковым комплексом антигенов I типа, 2- частицы покрытые белковым комплексом антигенов II типа, 3- частицы не покрытые белками (контроль).

----На представленном рисунке видны различия в скорости вращения частиц. Эта характеристика может использоваться при наблюдении смеси клеток или частиц, для выявления индивидуальных особенностей и возможного распознавания клеток.

Исследование  электрофоретической подвижности (ЭФП) эритроцитов.

Наиболее простой и наглядной моделью для демонстрации и изучения состояния клеточных структур методом электрофоретической подвижности является модель,  выполняемая на остове отмытых эритроцитов донорской крови человека или крови лабораторных животных (крыс).

1. Отбор и подготовка пробы. В данном эксперименте для исследования электрофоретической подвижности эритроцитов используется кровь, взятая у  группы  животных из подъязычной вены. Предварительно необходимо отобрать кровь в количестве 1 мл  в пластиковую кювету, обработанную цитратом  натрия (Na-лимоннокислым 3,8 %). Дале цитратную кровь следует отмыть, к 1 мл крови добавить 4 мл физиологического раствора (NaCl 0,9 %) (натрия хлорид, раствор для инфузий изотонический, производитель – РФ, г.Саранск), после чего центрифугировать при 3000 оборотов в течении 10 минут. Затем надосадочную жидкость удалить с помощью пипетки, соединенной с вакуумным микронасосом. Центрифугирование повторить 2-3 раза (надосадочная жидкость после центрифугирования должна быть бесцветной и прозрачной, отсутствие гемолиза).

2. Приготовление рабочей суспензии. К 0,02 мл омытых эритроцитов добавить 7 мл буферного раствора на основе триса. Раствор готовим из расчета: 1,21 г триса-(оксиметил)-аминометана C4H11O3N на 1л (NaCl 0.9 %). Величина pH буферного раствора 7,4+0,1 устанавливается титрованием раствора, раствором  0,1N HCI по шкале электронного pH-метра.

3. Измерение электрофоретической подвижности эритроцитов.  Данный  этап исследования производится на установке, представленной на Рис.9. Установка состоит из источника стабилизированного постоянного тока Б5-50, соединенного через коммутатор, позволяющий переключать полярность выходного напряжения, с релейным пультом дистанционного управления и электродами. Пульт дистанционного управления позволяет на расстоянии управлять полярностью выходного напряжения источника питания, контролировать эту полярность и регистрировать время между включением и выключением выходного напряжения с точностью 0,01 с., исключить вибрацию стола (микроскопа), что обеспечивает устойчивость изображения эритроцитов на экране монитора. Неполяризующиеся хлорсеребряные электроды диаметром 1,0 мм, закрепленные в пластиковых держателях, располагаются в периферических отделах рабочей камеры. Камера выполнена в виде оригинальной конструкции из полированного органического стекла толщиной 5 мм. В центре камеры размещается прямоугольный рабочий объем длиной 16,5 мм, шириной 2,5 мм, и глубиной 0,5 мм. На концах камеры имеются цилиндрические углубления глубиной 0,5 мм, диаметром 2,5мм, служащие для фиксации электродов. Камера устанавливается на предметном столике оптического микроскопа (например, МИН-4) в держателе. Вместо окуляра микроскопа устанавливается цифровая Рис. 9. Блок-схема установки для исследования электрофоретической подвижности эритроцитов: 1 - источник постоянного тока Б5-50, 2 – коммутатор, 3 - пульт дистанционного управления и электронный секундомер, 4 - цифровая камера, 5 - оптический микроскоп, 6 - AgCl-электроды, 7 - оптическая кювета (рабочий объем: l= 16,5 мм, h = 2,5 мм, z = 0,5 мм), 8 - галогеновый осветитель, 9 - персональный компьютер.

видеокамера фирмы “Genius” (производство Китай), с разрешающей способностью 480 x 640 dpi (с фирменным программным обеспечением). В микроскопе установлен объектив x3,5, длина тубуса микроскопа составляет 350 мм. Общее увеличение оптической системы равно 650. Микроскоп с видеокамерой установлен на мраморной плите, для уменьшения внешней вибрации и изолирован от лабораторного стола пенафолом (энергофлексом) толщиной 10мм. Пенафол - синтетический материал на основе вспененного полиэтилена, используемый для тепло-, гидро-, звукоизоляции, имеющий замкнутую ячеистую структуру, что позволяет изолирующему материалу длительное время сохранять первоначальные, исходные свойства. Ножки стола так же установлены на подставки и изолированы от пола слоем пенафола 10мм. Видеокамера соединена через USB порт с ПК, на экране которого отображаются наблюдаемые эритроциты. Для регистрации их движения на экран ПК наклеивается прозрачная сетка с размером ячейки 5 мм. Цена деления при оптическом увеличении микроскопа 650 равняется 12,5 мкм.

4. Измерение ЭФП эритроцитов. Исследование влияния магнитного поля на изменение электрофоретической подвижности эритроцитов.

Необходимо подготовить  2 образца суспензий: контрольный (без воздействия на суспензию МП) и опытный (после воздействия на суспензию магнитного поля  частотой 1 Гц и напряженностью 30мТ, время воздействия 30 мин.). При исследовании образец суспензии (опытный, контрольный) в объеме 40 мкл поместить в рабочую камеру оптической кюветы, кювета размещается на предметном столике микроскопа. В рабочий объем кюветы помещаем Ag/AgCl-электроды. Устанавливаем изображение эритроцитов на экране ПК. На электроды подаем питающее напряжение 12В. и, изменяя полярность этого напряжения, регистрируем время (в секундах) прохождения эритроцитами 10 делений шкалы (125 мкм) слева направо и справа налево. ЭФП определяем у 10 и более клеток. Измерения проводим на 5-10 пробах из данной серии. После измерений каждой пробы кювету ополаскиваем физиологическим раствором и высушиваем фильтровальной бумагой.

А. Величину ЭФП эритроцитов вычисляем по формуле:

V=B*E, где

·	V - скорость движения заряженной частицы (эритроцита);

·	B - электрофоретическая (заряд) подвижность эритроцита;

·	E - напряженность электрического поля.

В. Скорость движения заряженной частицы (эритроцита) определяем по формуле: V=125/t, где

·	125 мкм-расстояние перемещения эритроцита по установленной шкале устройства;

·	t-время прохождения эритроцитом длины 125 мкм.

С. Напряженность электрического поля рассчитывается по формуле E=U/l, где

·	U=12 В – напряжение на электродах

·	l=16,5 мм – длина рабочей камеры.

D. Электрофоретическая (заряд) подвижность эритроцита рассчитывается  по формуле

B=V/E, единицы измерения - мкм/с/В/см= мкм·см·с־¹·В־¹.

Результаты исследований заносим в таблицу 1 и обрабатываем статистически. В работе производим определение средних значений (М) измеряемых величин и стандартных отклонений среднего (или стандартных ошибок) (m), а также достоверности разницы между средними арифметическими двух выборочных совокупностей по t – критерию Стьюдента.

На основании результатов, приведенных в таблице 1, продемонстрировано, что  после воздействия МП  подвижность эритроцитов уменьшается.

Таблица 1

Подвижность эритроцитов после действия синусоидального магнитного поля частотой 1 Гц на их суспензию, мкм·см·с־¹·В־¹

| № | Крыса 1 | Крыса 2 | Крыса 3 | Крыса 4 | Крыса 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до дейст вия МП | после дейст вия МП | до действ вия МП | после дейст вия МП | до дейст вия МП | после дейст вия МП | до дейст вия МП | после дейст вия МП | до дейст вия МП | после дейст вия МП |
| 1 | 2,140 | 1,695 | 1,903 | 1,712 | 1,646 | 1,502 | 2,634 | 1,502 | 2,346 | 2,088 |
| 2 | 1,991 | 1,822 | 1,968 | 1,600 | 1,924 | 1,557 | 2,346 | 1,404 | 2,253 | 1,802 |
| 3 | 2,162 | 1,802 | 1,903 | 1,427 | 1,765 | 1,662 | 2,346 | 1,882 | 2,446 | 2,063 |
| 4 | 2,162 | 1,968 | 2,038 | 1,822 | 1,882 | 1,515 | 2,346 | 1,543 | 2,762 | 1,991 |
| 5 | 2,412 | 1,822 | 1,924 | 1,439 | 1,615 | 1,600 | 2,482 | 1,730 | 2,518 | 2,088 |
| 6 | 2,140 | 1,882 | 2,015 | 1,861 | 1,784 | 1,415 | 2,378 | 1,327 | 2,195 | 1,712 |
| 7 | 2,038 | 1,784 | 2,015 | 1,646 | 1,924 | 1,181 | 2,283 | 1,359 | 2,718 | 2,195 |
| 8 | 2,314 | 1,924 | 1,968 | 1,861 | 2,195 | 1,615 | 2,378 | 1,439 | 2,518 | 1,946 |
| 9 | 1,822 | 1,822 | 1,765 | 1,338 | 1,747 | 1,359 | 2,253 | 1,571 | 2,482 | 1,765 |
| 10 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,747 | 1,903 | 1,543 | 2,224 | 1,476 | 2,038 | 1,571 |
| 11 | 2,283 | 1,730 | 1,712 | 1,557 | 1,730 | 1,464 | 2,114 | 1,543 | 2,378 | 1,631 |
| 12 | 2,063 | 1,765 | 1,802 | 1,747 | 1,679 | 1,662 | 2,224 | 1,359 | 1,946 | 1,968 |
| 13 | 1,924 | 1,802 | 1,841 | 1,543 | 1,903 | 1,476 | 1,968 | 1,679 | 2,195 | 1,747 |
| 14 | 2,195 | 1,903 | 2,140 | 1,646 | 1,802 | 1,662 | 2,195 | 1,359 | 2,346 | 2,195 |
| 15 | 2,314 | 1,802 | 1,765 | 1,747 | 1,600 | 1,489 | 2,038 | 1,476 | 2,412 | 1,903 |
| 16 | 2,168 | 1,924 | 1,903 | 1,631 | 1,679 | 1,662 | 2,140 | 1,327 | 2,140 | 2,063 |
| 17 | 1,991 | 1,679 | 1,695 | 1,615 | 1,585 | 1,515 | 2,253 | 1,585 | 1,991 | 1,924 |
| 18 | 1,841 | 1,747 | 2,015 | 1,439 | 1,543 | 1,631 | 1,802 | 1,571 | 1,882 | 2,346 |
| 19 | 2,088 | 1,600 | 1,861 | 1,585 | 1,695 | 1,543 | 2,140 | 1,557 | 2,346 | 1,903 |
| 20 | 2,088 | 1,695 | 1,903 | 1,571 | 1,903 | 1,585 | 1,861 | 1,327 | 2,412 | 1,765 |
| 21 | 2,253 | 1,646 | 1,646 | 1,529 | 1,765 | 1,439 | 2,378 | 1,765 | 1,946 | 2,634 |
| 22 | 1,784 | 1,747 | 1,882 | 1,695 | 1,600 | 1,543 | 1,765 | 1,765 | 2,412 | 2,518 |
| 23 | 1,822 | 1,765 | 2,063 | 1,557 | 1,585 | 1,297 | 2,634 | 1,543 | 1,784 | 2,718 |
| 24 | 1,662 | 1,822 | 2,140 | 1,882 | 1,903 | 1,515 | 1,765 | 1,662 | 2,224 | 2,168 |
| 25 | 1,730 | 1,631 | 2,446 | 1,415 | 1,515 | 1,543 | 2,195 | 1,529 | 1,747 | 2,168 |
| 26 | 1,784 | 1,747 | 2,140 | 1,679 | 1,557 | 1,415 | 1,712 | 1,712 | 2,224 | 2,088 |
| 27 | 1,861 | 1,571 | 1,747 | 1,502 | 1,662 | 1,464 | 2,346 | 1,903 | 1,679 | 1,968 |
| 28 | 1,712 | 1,730 | 1,679 | 1,585 | 1,730 | 1,370 | 1,615 | 1,679 | 2,015 | 1,991 |
| 29 | 1,882 | 1,557 | 1,765 | 1,427 | 1,662 | 1,476 | 2,195 | 1,415 | 1,646 | 1,585 |
| 30 | 1,679 | 1,802 | 2,063 | 1,765 | 1,585 | 1,631 | 1,784 | 1,730 | 1,822 | 1,730 |
| 31 | 1,903 | 1,747 | 1,861 | 1,515 | 1,571 | 1,515 | 2,412 | 1,585 | 2,482 | 1,543 |
| 32 | 1,861 | 1,903 | 1,747 | 1,730 | 1,712 | 1,297 | 1,784 | 1,765 | 2,038 | 1,730 |
| 33 | 1,822 | 1,529 | 1,991 | 1,451 | 1,529 | 1,476 | 2,038 | 1,695 | 1,946 | 2,015 |
| 34 | 1,695 | 1,822 | 1,802 | 1,515 | 1,646 | 1,662 | 1,631 | 1,747 | 1,765 | 1,924 |
| 35 | 1,861 | 1,451 | 1,924 | 1,557 | 1,631 | 1,515 | 2,195 | 1,427 | 2,088 | 1,476 |
| 36 | 1,861 | 1,747 | 1,882 | 1,631 | 1,765 | 1,571 | 1,730 | 1,600 | 1,924 | 2,038 |
| 37 | 1,903 | 1,631 | 1,747 | 1,571 | 1,543 | 1,451 | 2,168 | 1,476 | 1,841 | 1,712 |
| 38 | 1,679 | 1,747 | 2,088 | 1,784 | 1,615 | 1,427 | 1,631 | 1,317 | 1,861 | 2,038 |
| 39 | 1,730 | 1,765 | 2,168 | 1,451 | 1,585 | 1,404 | 2,038 | 1,327 | 1,968 | 1,615 |
| 40 | 1,924 | 1,861 | 1,903 | 1,600 | 1,662 | 1,529 | 1,615 | 1,404 | 1,903 | 1,924 |
| М±m | 1,962 ±0,032 | 1,758 ±0,019* | 1,919 ±0,026 | 1,609 ±0,022* | 1,708 ±0,023 | 1,504 ±0,017* | 2,101 ±0,046 | 1,551 ±0,026* | 2,141 ±0,046 | 1,956 ±0,045* |

* - достоверно различимые результаты по сравнению с исходными (р<0,05)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Х а р а м о н е н к о С.С., Р а к и т я н с к а я А.А. Электрофорез клеток крови в норме и патологии. — Минск: Беларусь, 1974.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта: http://physchem.chimfak.rsu.ru/Source/Lab_guide.html

http://www.ikar.udm.ru/sb17-3-1.htm